- 仪器程控接口有哪些？仪器程控基础问答

来源： 射频微波实验室

总结仪器远程控制相关基础知识以及常见问题。

仪器程控接口有哪些？

网口(LAN)是推荐的程控接口;

当仪器上没有网口，使用USB控制;

GPIB也可使用，需要仪器端和PC端均配置GPIB接口;

RS232串口不推荐使用，除非这是设备端唯一控制接口

要编程控制仪器实现自动化，需要什么软件？

VISA是计算机与仪器的标准软件通信接口协议，是程控的基础必要条件;

软件开发平台：visual studio，python，matlab，labview，labwindows等，这些平台上编程都可以加载VISA

什么是SCPI命令？

可编程仪器标准命令，是仪器程控标准语法和指令集

建立VISA连接后，按照说明书发送仪器SCPI指令，有些成功有些失败？

SCPI命令集跟仪器固件版本相关，旧的固件不支持新的命令;

命令字符串仅支持英文，不支持全角字符

仪器的编程驱动(driver)是必须的吗？

Driver是仪器厂商提供的程控函数库;

Driver不是程控编程的必要条件

R&S仪器程控入门和例程在哪里？

https://www.rohde-schwarz.com/driver-pages/remote-control/drivers-remote-control_110753.html

SOCKET端口连接VISA程控仪器，可连接，但为何询问返回值时超时错误？

suppress end on read不可勾选，即VI_ATTR_SUPPRESS_END_EN=0

如何保证程序指令的顺序执行，避免冲突同时不会浪费时间等待？

使用*WAI或*OPC?或*OPC进行同步。

为什么从矢网或频谱仪中导出的复数电平值，dB表述幅度数值，比仪器上功率dBm显示值低13dB？

原因：接收机导出的复数(I/Q)的线性值单位是V，dB值是经过20lg计算，单位是dBV，与dBm相差13dB(50Ω输入阻抗)

是否可以无需编程远程控制仪器？

浏览器（HTML5）控制，地址栏直接输入仪器的IP地址，支持H5的设备在其说明书中有说明，例如R&S的频谱仪、接收机、信号源等；

内置Windows系统的仪器，可用远程桌面控制remote desktop，例如R&S的频谱仪、接收机、矢网等；

PC上安装VNC客户端进行远程控制，R&S信号源一般已预装VNC server，其它仪器可能要求客户安装VNC server；

R&S的频谱仪、接收机、矢网等，登陆用户名为instrument，密码894129，信号源用户名和密码均为instrument。

USB连接无法识别仪器的可能原因有哪些？

无外接电源的设备，如功率探头等，通常原因是USB供电问题，主机或PC供电不足，或者USB线缆过长，对策是使用辅助供电的USB HUB；

PC须安装设备对应的USB驱动；

受控设备的firmware需要升级

从仪器中读取的数据格式是什么？

ASCII格式：FORMat:DATA  ASCii

32位二进制格式：FORMat:DATA REAL,32

64位二进制格式：FORMat:DATA REAL,64

什么时候采用二进制格式读取数据？

仅在批量大数据读取时使用，二进制格式比ASC格式读取速度快得多，例如，一条或多条曲线数据的读取，或者仪器硬盘文件的读取

读取的二进制数据结构是怎样的？

#<m><N><value1><value2> ... <value N>；

#是数据块前缀，m是N的位数，value的个数N；

例如#41024...  指数据块包含1024个32或64位数据

如何在PC上通过指令读取仪器截屏图像？

:HCOP:IMM保存截屏文件到仪器硬盘；

:MMEM:DATA? 按照上述二进制数据结构读取仪器文件到PC内存；

解析上述内存数据，将解析后的value 1...N，在PC端按照源图形文件的格式存盘；

上述步骤是直接使用SCPI命令的方法，仪器厂商提供的driver，包含相应截屏函数，调用此函数就可以直接完成截屏读取工作