频谱分析仪知识

一、概述

（一）用途

频谱分析仪是频域测试领域使用最广泛的一类仪器，可以测量连续波、脉冲及调制等多种信号的频谱，可以测试信号的频率、功率、带宽、调制等参数，增加选件可以进行相位噪声、噪声系数、信道功率、矢量信号、网络参数、故障定位、电磁兼容等测试分析，广泛应用于通信、雷达、导航、频谱管理、信号监测、信息安全等测试领域，还可以用于电子元器件、部件和设备的科研、生产、测试、试验以及计量等。

（二）分类与特点

频谱分析仪按其工作原理可分为非实时频谱分析仪和实时频谱分析仪两大类。

- 非实时频谱分析仪特点

非实时频谱分析仪按工作原理分为扫描调谐型、超外差型等，它们首先对输入信号按时间顺序进行扫描式调谐变频，然后对变频后的信号进行中频滤波、包络检波、视频滤波等处理，最终得到信号的频谱信息。这种扫描式频谱分析仪在某一瞬间只能“观看”一个频率，逐次“观看”待测信号的全部频率范围，因此，它们只能分析在规定时间内频谱几乎不变化的周期重复信号。但是，扫本振型超外差式频谱分析仪具有频率范围宽、选择性好、灵敏度高、动态范围大等多项优点，是目前用途最广泛的一类频谱分析仪。

- 实时频谱分析仪特点

实时频谱分析仪通过FFT变换，能同时观测显示其规定频率范围内所有频率分量，而且保持了两个信号间的时间关系（相位关系），使得它不仅能分析周期信号、随机信号，而且能分析瞬时信号和猝发信号。实时触发、无缝捕获和多域分析是实时频谱分析仪的几个主要特点。实时频谱分析仪可以很好地解决现代雷达和通信系统中出现的脉冲压缩、捷变频、直扩、跳频、码分多址和自适应调制等各种复杂信号的测试需求。

频谱分析仪按其结构形式可分为台式、便携式、手持式和模块（VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式)等类型产品。

（三）产品国内外现状

国内生产频谱分析仪的厂家主要有：中国电子科技集团41所、成都前锋电子、天津德力、北京普源精电、安泰信电子、苏州同创电子等单位。中国电子科技集团41所拥有台式、便携式、手持式和模块产品，频率范围覆盖3Hz～50GHz（通过外扩频方式可到110GHz）。成都前锋、北京普源精电、安泰信等单位推出的产品以中低档为主，频率范围基本在射频频段。国外厂家以美国安捷伦公司和德国罗德施瓦茨公司为代表，最高测量频率达到67GHz。

（四）技术发展趋势

- 高性能：更高的测量频段、更大的处理带宽、更高的测量灵敏度、更低的相位噪声、更快的测量速度、更强的实时性；

- 数字化：进一步与微处理器、PC技术融合，数字化、智能化水准不断提高；

- 网络化：采用嵌入式计算机作为控制平台，具有多种程控接口，能进行快速的远程网络测量；

- 集成化、小型化：小体积是频谱分析仪产品不懈追求的目标；

- 多功能：一机多用，分析功能越来越强大；

- 可重构、开放式：方便进行二次开发和后续功能升级。

二、基本工作原理

目前应用最为广泛的频谱分析仪为扫频外差式频谱分析仪，其原理框图如图1所示。混频器和频率可调谐的本振（FLO）将整个频率测量范围内的输入信号（FIN）转换到固定中频（FIF），中频信号经放大、滤波和检波后得到视频信号。视频信号经视频滤波器平滑滤波后加至显示器的纵轴，调节本振频率的扫描电压同时加到显示器的横轴，这样，在显示器上便得到了输入信号的幅频特性迹线。

三、主要技术指标

由于扫频超外差式频谱分析仪是目前应用最广泛的一类频谱分析仪，以下叙述该类频谱分析仪的主要技术指标：

- 扫描时间、扫宽、分辨率带宽和视频带宽

扫描时间（ST）是频谱分析仪从起始频率扫描到终止频率所花费的时间。扫宽（SPAN）对应的是从起始频率扫描到终止频率之间的频率宽度。分辨率表征频谱分析仪在响应中明确地分离出两个输入信号的能力，它对应中频带宽，常用分辨率带宽（RBW）表示。视频带宽（VBW）是包络检波器的输出滤波器带宽，它用于平滑视频显示信号的。

由于这四个参数之间有相互关联，在使用必须注意这几个参数之间的配合。

相互制约关系式如下：

当VBW大于RBW时：ST≥K*SPAN/（RBW）2；

当VBW小于RBW时：ST≥K*SPAN/（RBW*VBW）；

对于同步调谐模拟滤波器，K>2.5，对于数字滤波器时，K<1时。

- 参考电平和RF衰减

参考电平是指显示器上已校准的垂直刻度位置被用做幅度测量的参考，参考电平通常选择刻度线顶格。RF衰减器指频谱分析仪的信号输入端衰减器的衰减量。频谱分析仪的动态范围取决于显示平均噪声电平与允许最大输入电平。现代频谱分析仪的输入电平范围接近约200dB，但同时达到两个极限是不可能的，因为它们对应不同的参数设置，为此在现代频谱分析仪中，输入衰减器与参考电平联动，联动准则使输入信号的电平对应于参考电平。

- 显示平均噪声电平

频谱分析仪的灵敏度定义为显示平均噪声电平（又称本底噪声），一个等于显示噪声电平的信号将显示出近似高出显示噪声电平3dB的凸包，通常认为这是最小可测量的信号电平。因此显示平均噪声电平可以表示频谱分析仪测量最小信号的能力。

- 非线性

频谱分析仪对输入信号的功率电平有一定的限制，当输入信号电平过大时，混频器的输出电平就不能线性地跟踪输入，造成非线性，输出因压缩而产生偏差。为了表征这种压缩现象，通常给出1dB压缩时的混频器电平。1dB压缩的定义：由于器件饱和区的影响，增益降低1dB的点。测量时，尽管混频器电平低于增益压缩点，但由于混频器是非线性器件，它仍然产生内部失真，因此还有二次谐波失真、三阶交调失真等技术指标来表征频谱分析仪的非线性特性。

- 噪声边带

噪声边带表征的是频谱分析仪内部本振的相位噪声，它是振荡器短时稳定度的度量参数，通常以一个单载波的幅度为参考，并偏移一定频率下的单边带相位噪声，通常以dBc/Hz来表示。频谱分析仪的分辨率和动态范围也受到边带噪声的制约，靠近载波的较高电平信号可能不会被检测出来。

- 频率测量准确度

频率测量准确度主要取决于第一本振的调谐准确度，频率参考误差、中频滤波器误差以及数字化误差等。

- 幅度测量准确度

幅度准确度主要取决于校准信号准确度、标度准确度、输入衰减器准确度、参考电平准确度、频响、分辨率带宽转换不确定度和预选器的跟踪性能。

四、选购注意事项

选购频谱分析仪主要考虑的因素有：价格、应用场合、测试需求、功能和性能、售后服务等等。但是无论选购哪一款频谱分析仪，应在满测试需求的情况下，尽量选择价格最低的频谱分析仪。下面分别就以上因素分别介绍：

- 从应用场合角度考虑

通常情况下，台式频谱分析仪的功能最丰富，性能最好，常应用于实验室条件下的高性能测试需求；便携式和手持式，由于携带方便，常应用于野外或现场测试；模块化频谱分析仪则常应用于组建测试系统。

- 从满足测试需求角度考虑

不同的测试需求对频谱分析仪的要求不一样。首先，没有必要购买频率范围超出测试需求的频谱分析仪，大多数分析仪的频率范围在3GHz、6GHz、13GHz和26GHz左右，高性能的分析仪频率通常能够达到50GHz。其次，不同的测试需求，关注的技术指标也应不同。例如，若进行杂散噪声或小信号测试，应注意显示平均噪声电平、相位噪声等指标；若进行交调、谐波等测试，则应关注失真和压缩等非线性特性；若进行信号解调分析，应注意频谱分析仪的分析带宽以及分析方面的选件。

现代大多数频谱分析仪分析带宽都到了10MHz以上，并带有多种调制信号的分析功能。如果组建测试系统，则应关注频谱分析仪的对外接口功能，一般频谱分析仪均带有GP-IB、RS232、USB、LAN、并口等接口，以及中频输出、视频输出、触发输入，输出等丰富的接口。用于生产线产品测试时，应关注频谱分析仪的测试效率和测试速度。

- 从价格和服务角度考虑

一般来说，台式频谱分析仪价格较贵，便携式和手持式频谱分析仪较便宜。当然现代仪器厂商针对不同的用户群也推出很多经济型的台式频谱分析仪，这类频谱分析仪在性能和价格方面都具有一定的优势。另外国产频谱分析仪的价格较进口仪器便宜，对用户的售后服务方面也较方便。对于一些特殊的功能和性能的要求，国产仪器厂商一般可以进行专门定制等服务。

- 从性能和功能角度考虑

体现频谱分析仪性能的主要技术指标包括：频率范围、分析带宽、显示平均噪声电平、相位噪声、增益压缩、失真等。频谱分析仪除了常规的频谱测试之外，一般采用选件丰富其测量功能和增强其分析性能。例如，各种数字通信信号分析选件、相位噪声测试选件、噪声源选件、外扩频选件、低相噪选件、前置放大器选件、中频输出等对外接口选件等。总之在具体选购时，用户应根据自己的测试需求，重点关注相关技术指标，同时还应关注频谱分析仪的选件功能，一般频谱分析仪的选件非常丰富，可以满足很多特殊的测试应用。