振动测量仪器知识

一、概述

（一）用途

振动测量仪器是一种测量物体机械振动的测量仪器。测量的基本量是振动的加速度、速度和位移等，可以测量机械振动和冲击振动的有效值、峰值等，频率范围从零点几赫兹～几千赫兹。外部联接或内部设置带通滤波器，可以进行噪声的频谱分析。随着电子技术尤其是大规模集成电路和计算机技术的发展，振动测量仪器的许多功能都通过数字信号处理技术代替模拟电路来实现。这不仅使得电路更加简化，动态范围更宽，而且功能和稳定性也大大提高，尤其是可以实现实时频谱分析，使振动测量仪器的用途更加广泛。

（二）分类与特点

振动测量仪器按功能来分：分为工作测振仪、振动烈度计、振动分析仪、激振器（或振动台）、振动激励控制器、振动校准器测量机械振动，具有频谱分析功能的称为频谱分析仪，具有实时频谱分析功能的称为实时频谱分析仪或实时信号分析仪，具有多路测量功能的多通道声学分析仪。

振动测量仪器按采用技术来分：分为模拟振动计、数字化振动计和多通道实时信号分析仪。

振动测量仪器按测量对象来分：分为测量机械振动的通用振动计，测量振动对人体影响的人体（响应）振动计、测量环境振动的环境振动仪和振动激励控制器。

- 工作测振仪特点

通常是手持式，操作简单、价格便宜，只测量并显示振动的加速度、速度和位移等。以前用电表显示测量值，现在都是用数字显示。通常不带数据储存和打印功能，用于一般振动测量。振动烈度计是指专用于测量振动烈度（10 Hz～1000 Hz频率范围的速度有效值）的振动测量仪器。

- 实时信号分析仪特点

实时信号分析仪是一种数字频率分析仪，它采用数字信号处理技术代替模拟电路来进行振动的测量和频谱分析。当模拟信号通过采样及A/D转换成数字信号后，进入数字计算机进行运算，实现各种测量和分析功能。实时信号分析仪可同时测量加速度、速度和位移，均方根、峰值（Peak）、峰-峰值（Peak-Peak）检波可并行工作。不仅分析速度快，而且也能分析瞬态信号，在显示器上实时显示出频谱变化，还可将分析得到的数据输出并记录下来。

- 动态信号测试和分析系统特点

包含多路高性能数据采集、多功能信号发生、基本信号分析，还可以选择高级信号分析；以及模态分析、故障分析等应用。尤其适合振动、噪声、冲击、应变、温度等信号的采集和分析。

- 人体（响应）振动计特点

主要用于测量和分析振动对人体的影响。人体振动又分为人体全身振动和手传振动，测量计权振动加速度有效值。仪器性能应符合GB/T 23716-2009《人体对振动的响应——测量仪器》的要求，对于全身振动（频率计权Wc、Wd、We、Wj、Wk、）和用于进行轨道车辆舒适度评价的全身振动（频率计权Wb）频率范围为0.5 Hz～80 Hz，对于建筑物内连续与冲击引起的振动（频率计权Wm）频率范围为1 Hz～80 Hz，对于手传振动（频率计权Wh）频率范围为8 Hz～1000 Hz，对于运动病（频率计权Wf）频率范围为0.1 Hz～0.5 Hz。适用于劳动卫生和振动职业病防治人体振动测量。

- 环境振动计特点

主要用于测量环境振动，适用于按照环境振动国家标准（GB/T 10071）进行环境振动的测量和评价，频率范围为1 Hz～80 Hz，通常测量垂向计权振级（以10-6 m/s2为参考基准）。

- 振动激励控制器特点

振动激励控制器适用于电动、液压振动台控制，既可以进行正弦信号激励控制，也可以实现随机信号激励控制和复合控制，也能模拟出产品在运输过程中所经历的复杂振动环境。振动控制器采用分布式结构体系，闭环控制由DSP 处理器实现，PC 机独立于控制环之外，保证了控制系统的实时与高效，能及时、快速地响应试验系统的任何变化，确保控制的稳定性和高精度。

（三）产品国内外现状

国内生产振动测量仪器的厂家主要有：杭州爱华仪器、红声器材厂嘉兴分厂、北京东方振动噪声研究所、扬州联能电子等单位。国产振动测量仪器已普遍采用数字信号处理技术的实时信号分析仪，北京东方振动噪声研究所已形成DASP系列振动测量分析仪器产品，苏州东菱有限公司在大型振动台和激振器方面在国内占领先地位，杭州爱华仪器有限公司在环境振动测量仪器和人体振动测量仪器方面有所专长，杭州亿恒科技在振动激励控制方面优势明显。一般用途的国产振动测量分析仪器已能满足国内市场需要，并在国内市场占主导地位。高档实验室使用振动测量仪器，尤其是计量标准几乎被丹麦B&K公司、美国HP公司为代表的外国公司垄断，它们的产品性能、软件，以及产品品种方面都有较大优势，在大型设备故障监测和诊断方面更具优势。

（四）技术发展趋势

- 数字化、小体积、多功能已经成为手持式振动测量仪器的发展趋势；

- 数字信号处理技术和实时信号分析将会得到广泛应用；

- 机器振动监测已作为机器故障监测和诊断分析的一种重要手段。

二、基本工作原理

通用振动计由加速度传感器、电荷放大器、积分器、高低通滤波器、检波电路及指示器、校准信号振荡器、电源等组成。工作原理框图如图1所示。

电荷

放大器

积分器(速度或位移)

高/低通

滤波器

放大器

检波器

(峰值或

有效值)

校准

信号

电池/

电源

外接滤波器

AC输出

DC输出

或外接电源

加速度计

- 图1  振动计工作原理框图

加速度传感器检取的振动信号经电荷放大器，将电荷信号转变为电压信号，送到积分器经两次积分后，分别产生相应的速度和位移信号。来自积分器的信号送到高低通滤波器，滤波器的上下限截止频率由开关选定。然后信号送到检波器，将交流信号变换为直流信号。检波器可以是峰值或有效值检波，在一般情况下，测加速度时选峰值检波，测速度时选有效值（RMS）检波，测位移时选峰-峰值检波。检波后信号被送到表头或数字显示器，直接读出被测振动的加速度、速度或位移值。

通用振动计内的校准信号振荡器使得仪器具有自校的功能，还可根据传感器的灵敏度来调节整机灵敏度。而有的振动计具有加速度计灵敏度适调开关，则灵敏度适调功能由该开关完成。振动计还可以外接滤波器进行频率分析。

动态信号分析仪的原理方框图如图2所示：

传感器器

D/A

数据

打印

接口

显示器

计算机

数据

采集

适调

放大器

程控

放大器

模拟

输出

图2  动态信号分析仪原理方框图

动态信号分析仪由传感器、适调放大器、程控放大器、数据采集、计算机、显示器、接口、D/A、模拟输出、数据打印等部分组成。传感器可以是加速度传感器，也可以是速度传感器或位移传感器，它们将振动的加速度、速度或位移信号转换成电信号。适调放大器用来将加速度计的电荷信号转换成电压信号，或者用作阻抗变换。程控放大器由计算机根据信号大小控制增益，使信号在合适的动态范围内。数据采集器将输入信号高速采集，并进行A/D变换，将模拟信号转换成数字信号。计算机运行相应软件对数字信号进行各种运算，达到测量和分析目的。测量和分析结果显示在CRT或LCD显示器上，也可以经接口输出到打印机打印。D/A将数字信号转换成模拟信号输出，实现各种信号输出功能。

三、主要技术指标

由于动态信号分析仪代表振动测量仪器的发展趋势，以下叙述动态信号分析仪的主要技术指标：

- 通道数

除手持式仪器外，基本上是多通道动态信号分析仪，最多可能达几百个通道。

- 频率范围

指被测振动信号所能达到的最高带宽，既取决于传感器的频率范围，也取决于整机电路，以及采样频率。振动测量仪器的频率范围至少为1 Hz～10 kHz,振动烈度测试要求的频率范围为10 Hz～1 kHz。

- 测量范围

指动态信号分析仪能测量的最高振动值和最低振动值。

- 最高取样速率

是单位时间内对模拟输入信号的取样次数，取样速率常以每秒取样的次数（次/s）或频率（Hz）表示。按照奈奎斯特公式，采样频率至少要大于测量上限频率1倍。

- 动态范围

除模拟电路的动态范围外，还取决于A/D转换器的位数，如A/D转换器是16位或24位，A/D位数越高，动态范围越大。

- 检波特性

RMS（有效值）、Peak（峰值）和Peak-Peak（峰-峰值）。

- 滤波器带宽

FFT带宽，倍频程和/或1/3倍频程。

- 实时分析速度

一般指每秒钟分析频谱的速度。

- 信号发生器输出

正弦、三角、方波、随机、窄带随机以及任意合成波形。

- 应用软件

基本信号分析软件，包括时域分析、自谱FFT、倍频程CPB、波形编辑、数字滤波、波形公式运算、概率分析、X-Y图、相关、互功率谱、频响FRF、三维谱阵、长数据LFFT和幅域统计。高级信号分析软件，包括了小波(WT)和小波包(WPT)分析、拟小波分析、最大熵(MEM)分析、精熵谱分析、倒谱和倒熵谱(CEE)分析、包络谱和共振解调分析、雨流法等计数分析、FFT/FT细化分析、跟踪滤波、冲击响应谱(SRS)、失真度测试、幅频相频曲线测试、阻尼分析、波形重构等。模态分析和试验软件，锤击和激振器激励试验软件、环境激励和运行状态模态试验软件、工作变形分析软件、旋转机械测量分析软件、现场动平衡测量软件、机器运行状态监测和故障诊断软件、桥梁动态测试软件等。

四、选购注意事项

振动计的选择首先要依据测量对象的振动类型（周期振动、随机振动和冲击振动）、振动的幅度，以及对于所研究的振动确定合适的测量项目（加速度、速度、位移、波形记录和频谱分析），选择合适的振动测量或分析系统。有的振动测量研究只需了解振动的位移值（如机械轴系的轴向和径向振动），有的研究了解振动的速度值（如机械底座、轴承座的振动），而且常常把振动烈度，即10Hz～1kHz频率范围内振动速度的有效值，作为评价机器振动的主要评价量。另外，还需考虑测量的频率范围、幅值的动态范围、仪器的最小分辨率。对于冲击测量还应考虑振动测量仪的相位特性，因为冲击振动频谱分量所确定的频率范围内，不仅要求测量设备的频率响应必须是线性的，而且要求设备的相位响应不能发生转变。按选购时要考虑的因素逐一排序（如图3所示），就不难选择最适合您测量要求的振动测量仪器。

价格

通道数

测量范围

准确度

频谱分析功能

应用范围范围

是否取得制造计量器具许可证

测量分析软件

实时分析

图3 振动测量仪器选择排序

选购振动测量仪器应考虑因素：

- 应用范围

振动测量仪器的应用范围非常广，不同的应用范围对仪器的要求千差万别，价格也大不一样，所以首先要根据实际应用来选择振动测量仪器。

- 价格

选购振动测量仪器首先需要考虑产品价格范围。振动测量仪器的价格取决于许多因素，包括功能、准确度等级、通道数、存储容量等。一般情况下，相同指标的振动测量仪器，国产比进口产品价格便宜很多。

- 功能

对于振动测量仪器，测量功能是最重要的指标，它不但决定着振动测量仪器的应用范围，而且与振动测量仪器的价格关系最大。根据测量要求，如果只要测量振动的加速度、速度和位移值，只需选用工作测振仪，一般的手持式仪器即可满足要求。如果需要对振动信号进行谱分析，需要选择频谱分析仪，对于非稳态信号的测量和频谱分析，则要选择动态信号分析仪。如需要测量人体振动，需选择人体响应振动计，测量环境振动选择环境振动测量分析仪器。

- 通道数

一般的振动测量仪器只有1个通道，只测量1路振动。有时需要测量多路振动，就需要选用多通道，例如动态信号分析仪，多通道动态信号分析仪大大扩展了振动测量仪器的用途。

- 准确度

振动测量仪器的准确度：5%和10%。

- 频谱分析功能

为了对振动进行频谱分析，需要选择频谱分析功能。在振动测量中用得最多的是带通滤波频谱分析。以前频谱分析使用模拟滤波器来实现，现在大多采用数字技术，通过数字滤波器进行实时频谱分析。带通滤波又分为恒带宽滤波和恒百分比带宽滤波，恒带宽滤波典型的是FFT窄带分析，恒百分比带宽滤波常用倍频程和1/n 分数倍频程分析。

- 测量范围

振动测量仪器的测量范围有时要考虑它的测量上限，以便测量高振动值，如几百m/s2 ，甚至到几千m/s2以上；有时要考虑它的测量下限，以便测量低振动值，如0.01 m/s2以下。通常通过选择不同灵敏度的振动传感器可以选择不同的测量范围。

- 信号发生器输出

根据测量要求选择需要的信号发生器输出。

- 接口

目前的振动测量仪器一般都含有RS232、USB等接口，用于连接到微型打印机或计算机，用户可以根据测试需要选择。

- 软件

软件是振动测量仪器的重要组成部分，往往决定仪器的性能和应用。振动测量仪器的软件非常丰富，可以根据实际应用需要进行选择，选择不同的软件将会直接影响仪器的价格。

- 是否取得制造计量器具许可证

工作测振仪、公害振动噪声计、冲击测量仪、基桩动态测量仪等振动冲击测量仪属依法管理的计量器具，根据中华人民共和国计量法规定，制造这类计量器具应取得制造计量器具许可证，国内或本单位未生产过的计量器具新产品应当经形式评价和型式批准，并取得型式批准证书才能进行生产。进口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后，方可销售。当这些计量器具用于安全防护、医疗卫生、环境监测方面时，实行强制检定，使用单位应定期申请周期检定，未按照规定申请检定或检定不合格的，不得使用。